工程名称：鄂尔多斯应用技术学院附属医院牙科牙椅

部分采购项目                                                                                                                                      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 连体式牙科治疗设备 | 1.名称：连体式牙科治疗设备（送2高1低手机+护士椅1把+医师椅1把+内置洁牙机1台+消毒功能+旋转副盘1个） 2.具体参数详见附录1 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 牙科电动空压机 | 1.名称:牙科电动空压机 2.具体参数详见附录2 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 喷砂洁牙手机 | 1.名称:喷砂洁牙手机 2.具体参数详见附录3 | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 根管预备机 | 1.名称:根管预备机 2.具体参数详见附录4 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

附录 1

# 连体式牙科治疗设备

## 参数

1.1 水压:0.2~0.4MPa

1.2 气压:0.55~0.6MPa

1.3 环境温度:5°C~ 40°C

1.4 电源:AC220V， 50 Hz

1.5 输入功率 600VA

1.6 座垫面离地面高度： 最低≤390mm， 最高≥800mm

1.7 椅位载重量： ≥ 180KG

1.8 升降和靠背运动具有联动补偿功能， 患者无搓背感， 采用柔性电机， 实现柔性启停功能。牙椅具有急救位功能， 用于预防突发事件。

1.9 椅位具有下降安全保护装置， 下降时遇到阻碍物会停止下降， 并回升。

2.0 牙椅具有符合国标的紧急急停开关， 避免诊疗过程中发生安全隐患， 配有机椅互锁系统， 手机工作状态下， 椅位保持锁定。

2.1 牙椅底座上带脚控控制， 可控制牙椅的升降及仰卧。

2.2 下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转 90° ,  收纳在器械盘下面， 避免手术结束后刮伤医患人员； 挂架可上下 45°旋转， 采用大挂架， 方便医生实现盲插操作。

2.3 主控器械盘具有三个置物盘， 均可直接拆卸清洗， 主置物盘≥420×270mm， 两个副盘≥260×220 mm。

2.4 活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。

2.5 主控面板可设置 5 个记忆椅位， 冲痰， 漱口， 加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能， 具有万能 R 键功能， 可代替其他所有功能键。

2.6 牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能， 同时对手机管路， 洁牙机管路， 主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒， 无需通过脚踏控制。

2.7 器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。

2.8 可选配内置 LED 观片灯， 安装在器械盘按键板左侧。

2.9 副控具有 5 位挂架装置， 可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。

3.0 副控面板上具有 SET 功能设置键、漱口位键， 有升降、仰卧、加热、复位键等功能。

3.1 副控配有可插拔式强弱吸管， 配有易于拆卸清洗的过滤系统， 具有延时功能， 吸唾手柄挂回后会再工作 5 秒， 保证强弱吸管道内无污物， 防止有异味。

3.2 治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离， 更安全。

3.3 侧箱采用双侧开门磁吸盖设计， 不需要螺丝固定， 方便维修； 侧箱可以 90°旋转， 方便四手操作。

3.4 一体成型陶瓷痰盂， 可向内旋转 90° ,  无需工具， 即可取下清洁和消毒。

3.5 侧箱与牙椅连接臂可以实现 180°旋转， 方便侧箱转到牙椅的左、右侧以及前方， 方便安装， 进窄门不用拆侧箱。

3.6 副控标配三用枪， 并且三用枪可以实现恒温供水。

3.7 采用 LED 光源， 具有白色、黄色和黄白混色三种光源可选择， 可防止光固化树脂提前固化， 可感应式控制防止交叉感染。

3.8 脚开关带手机冷却吹屑功能， 手机在操作过程中无需换三用枪， 具有吹气功能。

牙科电动空压机

主要配置：

1.无油静音主机 2 个；

2.压力控制系统 1 套；

3.电源控制系统 1 套；

4.防锈抑菌储气罐 1 个

5.电磁阀*2 个

6.消音器*4 个

7.内置过滤器*4 个

7.减震垫*4 个

8. 自动排水系统 1 套

9.单机可供4 台椅位同时使用气源

技术参数：

1、 功率： ≥1.7KW

2、 电源：220V/50Hz

3、 产气量： ≥210L/min(0.5MPa)

4、 噪音：≤65dB

5、 电机转速：1440r/min

6、 启动压力：0.5mpa

7、 最高压力：0.8mpa

8、 储气罐容积：50L 内部无菌防锈处理

9、 外形尺寸：700*450*650mm

附录3

# 喷砂洁牙手机

## 一、主要技术参数:

1. 进水压力： 1.5bar～4bar  (0.15MPa～0.4MPa)

2. 出水量≥20mL/min

3. 进气压力： 2.5bar～4bar （0.25MPa～0.4MPa)

4. 气流量≤40NL/min

5. 主机重量： 155g

6.产品产生的 A计权声压级不超过 80dB

7.手柄和喷砂嘴可进行250次重复处理

## 二、功能简介:

1.手机体积小， 重量轻， 便于移动和携带。

2.外观造型符合人体工学设计， 长时间握持不疲劳。

3.喷砂手柄可旋转， 适应不同人群握机姿势及治疗角度。

4.喷砂洁牙手机采用三段式设计， 装卸简单， 便于清洁和维护。

5.喷砂手柄可自由拔插， 能在 134℃高温和0.22MPa 高压环境中进行灭菌处理。

6.喷砂洁牙手机配备快速转接头， 适配牙科四孔尾线， 安装快速， 泛用性高。

7.全透明半圆形粉罐， 能够实时观察砂粉流动情况及砂粉余量。

8.细喷嘴设计， 医生视野更宽阔。

9.外观简约大气， 已获得国家专利知识产权。

10.内部水气路双防反吸设计， 避免牙椅管路交叉感染。

附录 4

# 根管马达参数

## 一、主机部分

1.1        内置 6 个可供医生自行设置的程序

1.2        在 0.5Ncm  –  4.0Ncm 的扭矩范围内，  可设置有 7 个微调扭矩值：

1.3        动态扭矩实时监控， OLED 操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小

1.4        遇阻回旋功能， 防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值， 马达自动反转， 当工作扭力降到预设扭力值 70%以下继续正转工作。

1.5        转速可以调节区间 120 rpm—1000rpm， 参数适配市面上大部分锉。

1.6        工作模式包含： 正反转模式， 往复旋转模式

1.7        高级功能： 音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

1.8         自动校准功能， 可以校准弯机头的转速扭矩参数

1.9         适用于往复旋转和 360 度旋转的镍钛根管预备器械系统， 内置250/30 : 210/30 : 180/30:150/30 : 30/150 多组往复旋转角度数据， 并且参数可调整适用于 Reciproc、Waveone、 Mtwo、 Protaper 等系统

1.10      可重新设定设备出厂时内部存储的数据

1.11       内置充电电池， 锂电池 1500mAh， DC3.7V。额定频率 50/60 赫兹， 输入功率 5.5VA。充电 4 小时、可连续稳定工作 4 小时以上

1.12       无线根管马达， 按键启动关闭， 操作简便

1.13   一体化高精度 1:1 弯机头， 机头可 360°旋转

1.14     弯机头消毒灭菌简便， 机头注油保养。

1.15   整机两年质保

1.16   环境条件： 15℃ ~35℃ ,  相对湿度 <80%,0℃时无冷凝， 海拔高度<2000m

## 二、配置清单

1

1

1

1

1

1

1

1

台     个     个     个     个     本     份     份

主机

弯机头

底座

注油嘴

电源适配器

使用说明书

保修卡

装箱清单